Termočlánok

Teória: termoelektrický jav, termočlánok, kompenzácia porovnávacieho spoja a prevod napätia termočlánku na teplotu

Termočlánky:

Termočlánok je jednoduchý a veľmi rozšírený termoelektrický senzor pre meranie teploty. Hlavnými výhodami sú najmä veľký rozsah meraných teplôt –200°C až +2500°C, malá tepelná kapacita a to, že nepotrebuje žiadne napájanie, preto sa jeho vplyvom nezahrieva. Princíp činnosti termočlánku je založený na Seebeckovom termoelektrickom jave. Tento sa prejavuje vznikom napätia medzi koncami vodiča A a B, ktoré sú umiestnené v rozdielnych teplotách TA a TB. Vzniknuté napätie pritom možno vyjadriť takto:

|  | UAB=TATBσTdT |  |
| --- | --- | --- |

Kde σ je Seebeckov koeficient, ktorý je vlastnosťou materiálu vodiča a je závislý na teplote, ale nezávisí od dĺžky, tvaru ani prierezu vodiča.

Obr. 1 Usporiadanie a pripojenie termočlánku

Na Obr. 1 možno vidieť, že termočlánok je tvorený dvoma vodičmi z materiálov s rozdielnym Seebeckovým koeficientom σP pre kladný vývod a σN pre záporný vývod. Tieto sú na jednom konci spojené a tvoria merací spoj, ktorým meriame neznámu teplotu Tj. Na opačnej strane sú vodiče pripojené na svorkovnicu, ktorá má teplotu okolia Tr a ďalej pomocou dvoch Cu vodičov pripojené k voltmetru (meracej karte), ktorého svorky majú teplotu okolia Tt. Napätia vzniknuté na prívodných vodičoch k voltmetru sa zrušia, keďže vodiče sú z rovnakého materiálu a nemusíme ich ďalej pri výpočte uvažovať, rovnako ako teplotu Tt svorkovnice voltmetra. Potom dostávame vzťah pre výstupné napätie termočlánku U merané voltmetrom:

|  | U=TrTjσPTdT-TrTjσNTdT=TrTjσPT-σNTdT=TrTjσPNTdT |  |
| --- | --- | --- |

Kde σPN je relatívny Seebeckov koeficient popisujúci vlastnosti termočlánku z materiálov P a N,  udáva sa v jednotkách μV/°C a je závislý od teploty, čo spôsobuje nelineárnu závislosť generovaného napätia na meranej teplote. V našom prípade použijeme termočlánok typu J, kde σPN ≈ 52 μV/°C. Pri malom rozsahu meraných teplôt a malej požiadavke na presnosť, možno túto závislosť považovať za lineárnu (konštantný Seebeckov koeficient). Od použitých materiálov P a N závisí taktiež rozsah merateľných teplôt termočlánku, na základe nich rozlišujeme typy termočlánkov napr. J, K, T a E. Generované napätie na termočlánku je teda závislé na rozdiele teplôt Tr a Tj a nevzniká v meracom spoji ale v miestach, kde sa mení teplota po dĺžke celých vodičov termočlánku. Svorkovnica na teplote Tr sa obyčajne nazýva referenčný alebo porovnávací spoj a jeho teplotu je potrebné poznať.

Prepočet napätia termočlánku na teplotu a kompenzácia porovnávacieho spoja:

V praxi sa pre výpočet neznámej teploty tj uvedený vzťah (s integrálom) nikdy nepoužíva. Závislosť napätia od teploty meracieho spoja sa aproximuje pomocou polynómu:

|  | U=i=0nbitji |  |
| --- | --- | --- |

Kde koeficienty bi sa udávajú v tabuľkách pre jednotlivé typy termočlánku a uvažuje sa teplota porovnávacieho spoja 0°C. Prakticky je však málo efektívne udržiavať teplotu porovnávacieho spoja vždy presne na 0°C a tento spôsob sa využíva iba pri presných meraniach. Pri výpočte napätia termočlánku sa postupuje v prípade, že porovnávací spoj je na inej známej teplote v dvoch krokoch takto:

V prvom kroku zo známej teploty porovnávacieho spoja tr a vypočítame aké napätie Ur zodpovedá tejto teplote a pripočítame ho k napätiu nameranému voltmetrom na termočlánku U čím dostaneme kompenzované napätie UK:

|  | UK=U+Ur=U+i=0nbitri |  |
| --- | --- | --- |

V druhom kroku vypočítame teplotu meranú termočlánkom takto:

|  | tj=i=0nciUKi |  |
| --- | --- | --- |

Koeficienty ci sa udávajú v tabuľkách. Tento postup sa nazýva kompenzácia porovnávacieho spoja. V najjednoduchšom prípade a malej požiadavke na presnosť (zanedbáme nelinearity) postačí merané napätie termočlánku predeliť priemerným Seebeckovým koeficientom a k výslednej teplote pripočítať teplotu porovnávacieho spoja, ktorú sme namerali iným senzorom. V priemysle sa obyčajne porovnávací spoj udržuje v tzv. izotermickom bloku, kde je termostatom presne udržiavaná známa teplota. Prípadne sa využíva kompenzačná krabica, ktorá hardvérovo na základe aktuálnej teploty porovnávacieho spoja pripočíta k napätiu termočlánku kompenzačné napätie.

Úlohy:

- Oboznámte sa so zapojením a činnosťou meracieho pracoviska pre termočlánok

- Spočítajte zisk predzosilňovača v prípravku podľa schémy jeho zapojenia

- Vyskúšajte vplyv teploty porovnávacieho spoja na teplotu meranú termočlánkom

- Zmerajte závislosť napätia termočlánku typu J od teploty v rozsahu 28°C až 60°C s krokom 2°C

- Skúste najjednoduchším spôsobom z nameraných údajov prepočítať namerané napätie z termočlánku na teplotu a určte, akej chyby ste sa týmto výpočtom dopustili oproti výpočtu vykonaného meracím programom pomocou polynómu (stačí doma)

Postup merania:

- Pracovisko pozostáva z ohrievača, kde je umiestnený v malej krabičke termočlánok a referenčný senzor. Referenčný senzor slúži na zistenie teploty ohrievača za účelom jeho regulácie pomocou programu ohrev.exe. Napätie z termočlánku sa zosilní predzosilňovačom v prípravku, kde je tiež umiestnený integrovaný senzor teploty LM35 pre meranie teploty porovnávacieho spoja. Výstupné napätie predzosilňovača sa spolu s napätím senzora LM35 v porovnávacom spoji  meria pomocou DAQ karty. Výsledky merania sa zobrazujú v programe termoclanok.exe. Predzosilňovač je tiež vybavený vypínateľným generátorom šumu, ktorý možno pripočítať na jeho vstup.

- Zapojenie predzosilňovača je zrejmé zo schémy, je použitý operačný zosilňovač v neinvertujúcom zapojení:

- Zapnite program ohrev.exe, nastavte automatický režim, teplotu 28°C a stlačte tlačidlo ŠTART. To, že ohrievač pracuje sa prejaví spustením ventilátora. Spustite merací program termoclanok.exe. Do políčka Zisk zosilňovača zadajte zisk, ktorý ste vypočítali v predošlej úlohe. Svorky zosilňovača, kde je pripojený termočlánok skratujte vodičom. Indikátor Napätie zo zosilňovača v meracom programe by mal ukazovať hodnotu blízku nule. Prečo táto hodnota nie je nula, keď je vstup zosilňovača v skrate? Odkiaľ pochádza toto napätie? Pokúste sa toto napätie nastaviť jemne trimrom na boku prípravku tak, aby bolo čo najbližšie k napätiu 0V. Odpojte skratovací vodič a pripojte termočlánok (červená svorka na TC+). Merací program by mal teraz ukazovať teplotu meranú termočlánkom, teda asi 28°C. Skúste chytiť prstami senzor LM35 (malé púzdro medzi svorkami termočlánku na predzosilňovači) v porovnávacom spoji na prípravku. Čo pozorujete a prečo? Podobne môžete vyskúšať chytiť prstami vodivé časti svoriek porovnávacieho spoja, pričom sa nedotýkajte senzora v porovnávacom spoji. Od čoho teraz závisí meraná teplota termočlánkom a ako? Prepnite prepínač na prípravku do polohy ŠUM a všimnite si, ako sa chová meraná teplota. Týmto teraz simulujete rušenie, ktoré často v priemyselnom prostredí môže vznikať. Zapnite filter tlačidlom Filter v meracom programe, čím sa spustí jednoduchý spriemerňujúci filter počítajúci priemer z 500 nameraných vzoriek. Šum by sa mal týmto potlačiť.

- Vypnite prepínač ŠUM na predzosilňovači. Zmerajte charakteristiku v rozsahu 28°C až 60°C.  Nameraná hodnota sa zapíše do tabuľky a grafu stlačením tlačidla Zapísať. Poslednú nameranú hodnotu možno zmazať tlačidlom Zmazať. Zvyšujte teplotu ohrievača v programe ohrev.exe s krokom 2°C a pre každú hodnotu teploty zapíšte do tabuľky jednu hodnotu. Po zmene nastavenia teploty vždy počkajte, kým sa teplota a meraná hodnota napätia ustália! Po skončení merania nastavte teplotu na 28°C v programe ohrev.exe. Z meracieho programu potom exportujte tabuľku nameraných hodnôt do Open Office. (Označiť celú tabuľku myšou a pravým tlačidlom -> export -> export data to Clipboard; nový zošit, prilepiť), tabuľku si uložte pre vypracovanie úlohy 5.

- Z údajov určte priemerný Seebeckov koeficient. Z neho a z teploty porovnávacieho spoja potom vypočítajte meranú teplotu. Výsledok porovnajte s hodnotami v stĺpci Merana teplota termoclankom. Tento obsahuje nameranú teplotu vypočítanú pomocou polynómu a koeficientov z tabuliek. Akej veľkej chyby sa v tomto prípade dopustíme? Stĺpec Merana teplota termoclankom aprox. obsahuje body priamky, ktorá vznikla preložením nameranej charakteristiky metódou najmenších štvorcov. Namerané charakteristiky vyneste do grafu.